# 附件2

# 采购需求及技术要求

一、雾化机采购参数

1.压缩机工作流量>5L/min

2.药物的残余量＜0.5ml

3.喷雾速率：>0.2ml/min

4.一键开关机

5.内置过热保护

6.自带雾化面罩收纳仓。配件不易丢失。

7. 1.5至5um微粒的百分比>60%

8.质保≥1年

二、经黄疸仪参数

1.检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式

2.显示方法：三位数码(LED)显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl示值误差: 00~15±1；16~25±1.5

3.光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

4.电源：AAA1.2VX4充电电池组

每充足一次电至少能检测约800次

5.开启准备时间：小于3秒

6.充电器：输入220V 50Hz.3W

输出6.0V300mADC

校验盘：对白色屏(“00”)显示00.0或00.1

对黄色屏(“20”)显示20.0±1

7.使用环境：温度℃:5~40

相对湿度：≤90%

大气压力Kpa:86.0~106.0

电源：直流4.7V~6V