附件2

采购项目需求及技术要求

- 一、生物刺激反馈仪

- 1．具有CFDA和CE认证。

- 2．生产企业需通过ISO-9001和ISO-13485质量体系认证。

- 硬件参数（需提供检测报告）：

- 1．至少具有三个电刺激通道、三个生物反馈通道。

- 2．肌电信号测量范围≥1-1500μV。

- 3．*肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8 MΩ。

- 4．刺激频率≥2-200Hz，刺激脉宽≥50-700μS。

- 5．*具有线控功能，可通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。

- 6．*可配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围≥10-50N。

- 7．具有联网功能模块，支持护士工作站、医生工作站、同类设备以及服务器联网。

- 8．一体化设计，刺激反馈主机内置于工作站推车机箱内，抗电磁干扰良好。

- 软件参数：

- 1．*预设至少三种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案、腰背肌肉评估方案和咳嗽反射评估方案。（提供证明文件并加盖厂家公章）

- 2．*具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。（提供证明文件并加盖厂家公章）

- 3．*具有性功能模拟评估方案，可检测盆底肌的性功能状态，自动生成评估报告。（提供证明文件并加盖厂家公章）

- 4．*具有标准盆底肌区分训练模块，可同时监测盆底肌肉、腹肌、内收肌和臀肌共四个部位肌群的运动状态，并可通过多媒体动画反馈进行区分定位。具有盆底电子病历系统，且疾病术语可自行添加和编辑。

- 5．全程语音提示，支持包括英文、法文等多语言播放，可定制个性化语音包。

- 6．具有多种产后康复方案，包括尿潴留、子宫复旧、腹直肌分离等。

- 7．可实现方案通道数量的自定义设置，对于四通道方案，在选择方案时仅需选择一次即可完成。

- 8．治疗过程中可实现多个电刺激参数调整，包括刺激频率、刺激脉宽、波升时间、波降时间、刺激时间和休息时间等。

- 9．电流强度调节方式至少包括旋钮调节、鼠标调节和按键调节三种，并支持远距离调节。

- 10．可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。

- 11．*内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。（提供证明文件并加盖厂家公章）

- 12．设备需登录使用，可对使用者进行管理，包括新增、删除等操作，同时，也可对使用者的操作权限进行设置，包括病历修改、删除等操作。

- 13．数据管理模块至少包括工作量统计、数据回顾和趋势分析等，可实现多个条件联合检索，并支持多种图表形式显示，包括线图、直方图和饼图。

- 二、中药熏蒸舱

1、电源要求:AC220V/50Hz，输入功率:2000VA:

2、数字显示功能:液晶显示、按键操作，治疗参数实时显示;

3、自动控温:启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃~45℃4、熏蒸时间控制:1~99min;

5、容量:药液箱容量≤3.8L

6、多重防护:仪器具有多重安全防护措施，对超温、超压、电、缺液及干烧等进行防护。

7、★自动防止干烧:可自动上水，防止干烧;水槽液位低于防干烧装置时，自

动断电防止干烧;

8、紧急停止功能:按下紧急停止按钮，熏蒸机停止输出并报警:

9、★淋浴:舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗:

10、清洁功能:可去除舱内异味

11、人体工学设计:舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感;

12、优质选材:一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。

- 13、★本产品取得计算机软件著作权。

- 三、移动式床单元消毒仪

消毒技术

• 消毒因子：臭氧

• 臭氧浓度：＞1400mg/m³（袋内浓度）

• 臭氧产量：＞5000mg/h

• 消毒效率：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌杀灭对数值均≥3.00

运行参数

• 消毒模式：单床/双床可选

• 消毒时间：60分钟（一键消毒）

• 控制方式：微电脑程序控制，7寸全彩色显示屏

• 操作方式：手动/自动/遥控三种方式

物理参数

• 外型尺寸：320×380×830mm³

• 重量：26kg

• 输入功率：≤110VA

• 电源：AC 220V 50Hz

• 噪声：≤50dB(A)

安全参数

• 臭氧泄漏量：≤0.02mg/m³

• 分解后残留：≤0.02mg/m³

• 消毒效果：对自然菌平均消亡率＞96.00%

功能特点

智能控制

• 7寸彩色显示屏，操作清晰便捷

• 可智能打印消毒记录，存储功能

• 配有温湿度传感器，可选装臭氧传感器

安全保障

• 不锈钢陶瓷臭氧发生器，使用寿命≥8000小时

• 臭氧解析装置，处理后气体直接排放

- • 自动故障检测，停机报警功能

- 四、新生儿黄疸仪

1.检测方法：绿、蓝光比较,光源反射式

2.显示方法：三位数码(LED)显示（两位整数，一位小数）单位为mg/dl示值误差:	00~15±1;16~25±1.5

3.光源：氙闪光灯,寿命大于10万次

4.电源：AAA1.2VX4充电电池组

每充足一次电至少能检测约800次

5.开启准备时间：小于3秒

6.充电器：输入220V 50Hz.3W

输出6.0V300mADC

校验盘：对白色屏(“00”)显示00.0或00.1

对黄色屏(“20”)显示20.0±1

7.使用环境：温度℃:5~40

相对湿度：≤90%

大气压力Kpa:86.0~106.0

电源：直流4.7V~6V

- 五、新生儿脉氧仪

（一）监护参数

标准配置参数：

血氧饱和度(Sp02)、脉搏(PR)

（二）显示

背光、大尺寸的LCD 屏幕，实时显示波形、数字

大字体显示血氧饱和度(Sp02)和脉率(PR)，并柱状显示脉搏强度2数据存储、回顾

（三）长达10分钟的Sp02和脉率趋势图/趋势表回顾

（四）性能特点

1、4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池

2、具有音频和视觉报警，报警上下限可调

3、可实现300个小时数据存储功能，完全满足睡眠监护的需要自动关机功能和实时时钟显示

4具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医务人员从听觉中获取病人生命体征

6、全面适用于成人、小儿、新生儿

7、通过CE认证，FDA注册2

（五）各参数性能指标

血氧饱和度(Sp02)：

1、测量范围:0-100%

2、分辨率:1%

3、准确度:成人/小儿:士2%(70%-100);新生儿:士3%(70%-100)

脉搏（PR）：

测量范围:30-254 bpm

分辨率:1bpm

精度:±3bpm

- 六、数控止血带

1.技术参数：

1.1*压力设定范围：1～100Kpa(750mm/Hg) ，压力控制精度:±3KP

1.2时间设定:1～120min，  初始充气时间:≤60秒

1.3*噪音:≤60db ,

1.4 输入功率:≤70VA

1.5*有效期：5年

2.技术特点：

2.1加备用电池，断电可用6小时（选配）

2.2全数字微电脑控制，相关数据数字显示，单路输出，独立工作。

2.3工作压力自动补偿，失电压力始终保持功能（<选配>有充电功能可选配，断电后能可靠工作6小时以上），自动检测漏气功能，

2.4定时声光报警，电磁控制，快速充气，缓慢放气确保手术安全

2.5手术剩余时间10分钟、5分钟、1分钟时声音报警提示，工作时间结束后自动放气。术中可随时增减设定值。

2.6具备断电压力保持功能，工作压力下断电后10分钟内气压下降≤3kpa。

3.结构特点：

3.1结构小巧，操作简单，可调立式支架，多种选用件，连接简单、可靠，ABS工程塑料外壳——牢固、耐用、不易老化、表面喷塑处理

3.2国际流行外观设计，使用方便，工作更稳定可靠，止血袖带连接采用通用的快速插拔式接口。或螺旋接口，紧急阀门装置，可手动紧急放气。

3.3止血袖带确保可靠固定所需部位、杜绝袖带侧滑，不含乳胶，抗泄漏、抗爆裂、抗老化.止血袖带压力最大可承受120Kpa

4.自检功能：

4.1每次充放气自主步进式检测程序是否正确;

自主检测管路是否漏气

4.2自动检测漏气功能、欠压自动补偿

4.3工作压力超过80Kpa，声音报警，光控提示。

充放气功能：

保险功能：

5.0工作时间到自动阶梯放气，防止患者心脑突然缺血

5.1 *工作压力超过80Kpa，声音报警，光控提示。

5.2在突然断电情况下能始终保持压

6 快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉；

6.1.1 放气:

A.以３Kpa为梯度的脉动式释放机制，B.手动瞬间放气

7计时器：

手术工作压力;手术剩余时间；手术累计时间

8、记忆功能：